т. (4872)  56-55-07   Г. ТУЛА

# Д    О    З    А    -    3м

контроллер   тензометрического

устройства  для   весового  дозирования компонентов сухих и жидких смесей

### Техническое описание, инструкция по эксплуатации и

паспортные данные

2   0  1  1   год

-  2  -

НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Контроллер тензометрического устройства «ДОЗА-3м» предназначен для работы в системе автоматического весового дозирования компонентов бетона, сухих строительных смесей, продукции химической и сельхозперерабатывающей промышленности.

1.2.Устройство работает совместно с тензометрическими датчиками усилий и       обеспечивает по заданию дозирование до трех компонентов в одну емкость или       одного, двух компонентов с возможностью переключения скоростей подачи       компонента в весовой бункер (возможно использование двухскоростного привода питателя или частотного преобразователя). Естественно возможно дозирование одного компонента на одной скорости. При последовательном дозировании более трех компонентов в одну ёмкость применяйте контроллер «ДОЗА-4н»   или     «ДОЗА-4тк».

1.3.Программа прибора обеспечивает выходные сигналы, управляющие заданными      дозами, автоматической выгрузкой весового бункера и таймерным запуском      смесителя.  Для  удобства  работы  предусмотрен  «Временный  стоп»  всех  сигналов.

Для  аэрации  компонентов или суперфинишного дозирования  имеется  управляемый

сигнал  пульсаций.     Выходные сигналы  типа   «сухой контакт»  -  нормально  разомкнутые  контакты  оптореле.          Для  перехода  к  непосредственному  управлению  нагрузкой  (пускателями, электромагнитными клапанами…) изготавливается потребителем или приобретается за отдельную плату коробка промежуточных реле с встроенным стабилизированным источником питания на 24 вольта.

1.4.Прямое кнопочное программирование параметров, энергонезависимая память,      наличие индикации хода процесса, возможность внешнего управления и      встроенная программа самооптимизации (адаптации) обеспечивают  качество дозирования,      вполне отвечающее требованиям современных технологий.

УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ

2.1.Электронный блок устройства «ДОЗА-3м» исполнен в щитовом варианте, в одном металлическом корпусе.

2.2.На лицевой панели размещены:

-   четырехразрядный индикатор текущего веса,

-   пятиразрядный индикатор заданий,

-   светодиодные индикаторы хода процесса,

-   кнопки «ПУСК», «СТОП», «СБРОС»,

-   три кнопки программирования.

2.3.На задней панели размещены:

-   тумблер включения питания,

-   тумблер включения автоматического повтора цикла,

-   разъем для подключения питающей сети 50 гц, 220 вольт,

-   разъем DВ-15F для внешнего управления прибором,

-   разъем DВ-15M для опторелейных выходов типа «сухой контакт»

управляющих сигналов,

-   разъем 2рм-18 для подключения тензодатчика (соединит. коробки тензодатчиков).

2.4.В корпусе размещены основная плата прибора, трансформатор      питания, платы индикаторов.

-   3   -

2.5.Принцип работы прибора основан на аналого-цифровом преобразовании сигналов тензодатчика с частотой более 2000 опросов в секунду.

Индикацию, сигналы сравнения и всю управляющую логику обеспечивают три микропроцессора с встроенной программой.

Автоматический поиск нуля системы и его компенсация в пределах  (100%      выбранной шкалы и широкий диапазон входных сигналов обеспечено      применением современных высокоточных АЦП и ЦАП.

2.6.Элементы внешнего управления имеют следующее назначение:

- кнопка «ПУСК» - по её кратковременному нажатию запускается цикл прибора.   Прибор обнуляет тару и организует замыкание оптореле (возникает замкнутый «сухой контакт» для сигнала пуска первого компонента и далее идет цикл согласно программе…см. диаграмму сигналов «ДОЗА-3»);

кнопка «СТОП» - по её кратковременному нажатию цикл временно приостанавливается. Снимаются все выходные сигналы и прекращается отсчет времени таймерами. При её повторном нажатии цикл восстанавливается, таймеры продолжают отсчет;

кнопка «СБРОС» - по её кратковременному нажатию цикл на любом этапе          сбрасывается в исходное состояние так, что при последующем  пуске прибор начнёт работать с начала цикла, и всё, что есть в весовом бункере обнулится          (хотя он может быть и полным).

Кнопка «СБРОС» используется также при программировании, когда          необходимо возвратиться к началу программирования;

кнопка «РЕЖИМ» - по её нажатию начинается процесс записи в память прибора   задаваемых параметров. Этой же кнопкой задаваемые параметры переключаются;

кнопка «(» - инициирование объекта программирования или выбор разряда управляемого числа на индикаторе. По каждому  нажатию инициирует очередной разряд числа;

кнопка «(» - управляет числовым значением выбранного разряда (цифрой от 0 до 9) или инициированным объектом программирования.

По окончанию воздействия на выбранный разряд или инициированный объект программирования при переходе на другой режим вновь записанная           информация запоминается в энергонезависимой памяти и принимается к исполнению;

тумблер «Вкл. питания» – включение питания от разъема сети;

тумблер «Автоматич. повтор цикла» - при его включении цикл может           автоматически повторяться без нажатия на кнопку «ПУСК». Время между           циклами задается программно таймером  t st;

разъем «Питание» – для подвода питания прибора от сети 50 гц 220 вольт;

разъем «Входные сигналы» – позволяет дистанционно (из  шкафа) управлять кнопками «ПУСК», «СТОП» «СБРОС» и запускать таймер пользователя.

Управление производится сигналами 24 вольта постоянного тока. Сигналы            +24 вольта управляют оптореле типа КП-10А, которые своими             ‘контактами’ кратковременно шунтируют соответствующие кнопки на приборе. Полярность сигналов управления должна соответствовать рекомендуемой (см.  Типовую схему  упр. …).

-   4   -

разъем «Выходные сигналы» – опторелейные выходы типа «сухой контакт».               При наличии сигнала организуется замыкание «сухого контакта». Все оптореле               нормально разомкнуты. Для следующего промежуточного звена управления               желательно использовать  электромеханические реле РП21 на +24 вольта, или аналогичные (например, малогабаритные импортные под пайку). Не забудьте  установить защитные диоды!  «Сухой контакт» оптореле допускает напряжение до 50 вольт только постоянного тока и нагрузку не более 200 мА(при превышении предельной нагрузки оптореле выходит из строя). Реле требует однозначного соблюдения полярности при подключении источника (см. Типовую схему упр.) ;

разъем «Датчик» – предназначен для подключения одного тензометрического датчика или группы (через соединительную коробку), но не более четырех датчиков.

УКАЗАНИЕ   МЕР   БЕЗОПАСНОСТИ

В устройстве присутствует напряжение 220 вольт, поэтому обращение с ним должно

быть  в  соответствии  с  общими  правилами  работы  с  электротехническими

устройствами, имеющими напряжение, опасное для жизни.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ПРИБОРА  В  СОСТАВЕ УСТАНОВКИ  ДЛЯ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ  КОМПОНЕНТОВ

4.1.Подключите прибор к силовому шкафу установки.

4.2.Временно выключите автоматы защиты управляемых потребителей, или  отсоедините разъемы входных и выходных сигналов и включите прибор.

4.3.При включении на левом индикаторе возникнут нули, а на правом после «ALFA»       возникнет задание на дозу первого компонента (без разделительной точки).

Маленький служебный разряд на правом индикаторе покажет «0», т.е. исходное      состояние прибора.

4.4.Приступайте к программированию прибора. Кратковременно нажимая на кнопку       «РЕЖИМ» программируем задания.

Нажмите: «РЕЖИМ»:  Левый индикатор требует ввести пароль  PASS.

Кнопками «(» и «(» введите 1111.

4.5.Нажмите: «РЕЖИМ»:  Левый индикатор требует ввести вес для первого компонента

dOS1. Стрелками «(» и «(» введите дозу первого компонента

(например, 150.0).-

4.6.Нажмите: «РЕЖИМ»: Левый  dOS2. Введите дозу второго компонента

(например, 120.0).

4.7.Нажмит«РЕЖИМ»: Левый  dOS3. Введите дозу третьего компонента

(например, 200.0).

4.8.Нажмите: «РЕЖИМ»: Левый индикатор «спрашивает» - включить ли режим

самооптимизации (AdAP- адаптирования).

Кнопкой «(» введите  oFF (выключено).

-   5   -

4.9.Нажмите: «РЕЖИМ»: Левый индикатор требует установить осреднение сигнала

из некоторого количества выборок (AUEr).

Установите кнопкой «(» 64.

4.10.Нажмите: «РЕЖИМ»: Левый требует установить точность отсчета из условий

виброобстановки при работе оборудования (ACCU) –

аккуратность.

Кнопкой «(» установите для начала 0,15. Если с такой точностью при последующих действиях прибор плохо обнуляется или даже не калибруется, эту цифру нужно снижать до 0,5 или даже до 1,0. Удобнее  установить «AUTO» (прибор сам установит точность)!

4.11.Нажмите: «РЕЖИМ»: Левый «спрашивает» - не выключить ли четвертый разряд для

индикации текущего веса.

Кнопкой «(» установите  oFF (выключен) или  on (включен).

4.12. Нажмите: «РЕЖИМ»: Включилась программа настройки таймеров, определяющих

время выдержки между событиями.

Левый индикатор  t S1 требует  установить время выдержки в секундах между сигналами «Стоп» первого компонента и «Пуск» второго компонента. Установите 2-9 секунд.

4.13 Нажмите: «РЕЖИМ»: Левый  t S2. Выдержка между сигналами «Стоп» второго

компонента и  «Пуск» третьего компонента.

Установите 2-9 секунд.

4.14. Нажмите:«РЕЖИМ»:Левый tS3.Выдержка от сигнала «Стоп» третьего компонента

до возникновения сигнала «Разгрузка». Сигнал «Разгрузка»

используется для открытия заслонки весового бункера или

запуска шнека разгрузки весового бункера, а также для запуска

смесителя (см. диаграмму). Установите 5-10 секунд, чтобы успеть

посмотреть итоговый вес на индикаторе текущего веса.

4.15. Нажмите: «РЕЖИМ»:  Левый  t UL. Выдержка от внутреннего сигнала «В весовом

бункере уже осталось меньше 1% груза» до возникновения

сигнала «Конец разгрузки». Сигнал используется для закрытия

заслонки бункера или останова мотора разгрузки. ВНИМАНИЕ!

Нельзя устанавливать эту цифру кратно 3! Зависает разгрузка.

К сожалению это пока не устранённый недостаток программы.

4.16. Нажмите: «РЕЖИМ»: Левый  t _(_. Требуемое время работы смесителя в минутах.

Установите для настройки 1 минуту, но после полного ввода установки в строй переустановите на 01 (99 минут. (Если установить 00,то цикл будет заканчиваться разгрузкой весового бункера.

4.17. Нажмите: «РЕЖИМ»:  Левый  t St. Интервал между циклами автоматического

перезапуска. (В случае если прибор используется в этом режиме,

т.е., если тумблер  установлен на перезапуск, установите

необходимое время в секундах, например, 30 секунд).

-   6   -

4.18. Нажмите: «РЕЖИМ»:  Левый  t US. Таймер пользователя.

Если используется внешнее управление таймером пользователя, установите необходимое время в минутах, например, 05 минут. Этот таймер можно использовать, например, для таймерного запуска смесителя при его выгрузке.

4.19. Нажмите: «РЕЖИМ»: Левый  AirC (канал с воздухом). Требует установить при

загрузке какого по очереди компонента нужно организовать пульсирующий сигнал (для его аэрации или финишной досыпки).

Установите тот канал, где это технологически предусмотрено. Например, если Вы желаете аэрировать цемент и он идет вторым, то установите 2.  Этот сигнал  можно использовать для  пульсирующей финишной досыпки.

4.20. Нажмите: «РЕЖИМ»: Левый  AIr_. Временные характеристики пульсаций сигнала

Таймер паузы пульсаций с дискретностью 0,1 секунды.

Установите, например, 1,0 секунду (Внимание! нельзя 00 иначе не будет ПУСКа).

4.21. Нажмите: «РЕЖИМ»:  Левый  AIr‾. Таймер длительности импульса.

Установите, например, 0,6 секунды (Внимание! нельзя 00).

На этом программирование установочных параметров закончено.

Приступайте к программированию метрологических параметров и калибровке системы в целом.

Кнопкой «СБРОС» вернитесь в исходное состояние прибора – режим «ALFA».

Через пароль  1111 установите дозу первого компонента равную сумме всех трех предполагаемых доз, т.е. 150 + 120 + 200 = 470 кг. Вторую и третью дозу установите равными 0000. Кнопкой«РЕЖИМ» вновь вернитесь к пункту 4.21.

4.22 Нажмите: «РЕЖИМ»:. Левый  PASS. Требует ввести пароль № 2.Введите пароль

2222.

На левом возникнет  SCAL – требование ввести шкалу.

Кнопкой «(» введите шкалу на одну ступеньку больше, чем сумма веса всех трех компонентов. Для нашего случая нужно ввести не менее 500.0  (150.0 + 120.0 + 200.0 = 470.0).

Внимание! Когда тара весового бункера больше суммы веса, то

шкалу следует устанавливать больше тары (если этот случай

предварительно не согласован с изготовителем прибора).

4.23. Нажмите: «РЕЖИМ»: Левый  PoIn. Требует определить место для точки.

Кнопкой «(» установите соответственно.

4.24. Нажмите: «РЕЖИМ»:  Левый  t 025. Информирует, что условный точный

коэффициент усиления аналогового сигнала равен 025.

Правый индикатор  G 012. Информирует, что условный грубый коэффициент усиления аналогового сигнала равен 012. Эти коэффициенты при последующей калибровке установятся автоматически и нужны они только для справки, хотя их в необходимых случаях можно устанавливать принудительно кнопками.

-   7   -

4.25. Нажмите: «РЕЖИМ»:  Левый  dIV. Микропроцессорный коэффициент деления.

На правом индикаторе его числовое значение. Нужен только для справки, устанавливается автоматически и после калибровки его не следует менять.

4.26. Нажмите: «РЕЖИМ»: Левый  CAL. «Спрашивает» - каким грузом  будете

калибровать систему.

Кнопками «(», «(» укажите  ТОЧНЫЙ!!  вес Вашего груза для калибровки. От его точности будет зависеть точность всей системы. Однако, если груз и не очень точно указан, то порой это  принципиального значения не имеет, поскольку, как правило,  важно прежде всего процентное соотношение компонентов. Калибровочный груз должен быть не меньше 20% от шкалы.

4.27.Перед   следующим    шагом   –   нажатием    на    кнопку   «РЕЖИМ», убедитесь,

что отсутствуют вибрационные помехи для калибровки, и, в помещении стоит «вибрационная тишина». От этого зависит качество калибровки.

Нажмите: «РЕЖИМ»:   Левый индикатор пустой, а на правом кратковременно

возникает сигнал  CLbr, а после обнуления  LOAd – приглашение грузить систему контрольным грузом. 		Нагрузите систему Вашим контрольным грузом, дайте успокоиться колебательным процессам и нажмите кнопку «(».                                               Прибор автоматически определит усиление, коэффициент                                                деления и прочее… и по сигналу  UnLd (разгружай)	             полностью снимите контрольный груз и еще раз нажмите                                                на кнопку «(».

Возникнет сигнал  End, что означает конец калибровки.

4.28. Нажмите: «РЕЖИМ»:  На правом индикаторе возникнет сигнал  ALFA, после

него на левом 0000, а на правом заданный вес первой дозы (в нашем случае 470 кг), на служебном индикаторе маленький нуль.  Прибор откалиброван и находится в исходном состоянии.

4.29.Еще раз проверьте, отключены ли исполнительные механизмы.

Нажмите кнопку «ПУСК», подождите пока прибор обнулится (на левом после кратковременного погасания возникнут нули, на служебном маленьком 1 – есть пуск первого компонента).

Загрузите на весовой бункер контрольный груз.

Индикатор текущего веса должен показать вес контрольного груза.

4.30.При значительном отклонении показаний веса контрольного груза повторите

калибровку (выполните пункты 4.22 (4.30 данной инструкции).

Если прибор перед калибровкой не может обнулиться, а далее естественно не

возникает приглашение  LOAd, вероятнее всего это связано с виброшумами.

Уменьшайте вибрации или снижайте точность прибора до 0,25%, 0,5%…до 1% или

установите  ACCU (пункт 4.10) на автоматический выбор точности -  AUTO.

Прибор сам в каждом конкретном случае будет анализировать виброобстановку и

сам себе задаст точность.

- 8 -

4.31.При соответствии показаний индикатора текущего веса контрольному грузу,

калибровку системы можно считать законченной.

Через пароль переустановите задание для первой, второй и третьей дозы в

соответствии с потребностями.  Иногда для оператора удобнее выключить 4 разряд

текущего веса.

ВВОД  СИСТЕМЫ  С  ПРИБОРОМ  ДОЗА-3м

В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ

5.1.Выключите прибор. Включите  автоматы защиты электродвигателей и подсоедините

все разъемы. Закройте задвижки расходных бункеров. Включите питание    промежуточных реле управления системы (типовая схема  управления прилагается к данной инструкции).

Тумблером включите прибор. Тумблер повтора цикла выключите.

5.2.Установите на приборе первую, вторую и третью дозы по 5 (10 кг, а остальные    параметры оставьте без изменений.

5.3.Нажмите кнопку «ПУСК» и вручную, нажимая на весовой бункер, пройдите      несколько циклов. Проследите за порядком включения моторов питателей,  механизма разгрузки и запуска смесителя.

Оцените задания для таймеров и качество сигнала пульсации. При необходимости проведите коррекцию программы.

Оцените работу кнопок «СТОП» и «СБРОС».

Опробуйте работу системы с автоматическим перезапуском.

Опробуйте  работу кнопок «ПУСК» и «СТОП» внешнего управления.

5.4.Из исходного состояния прибора, через пароль, запрограммируйте реальные дозы      компонентов и кнопкой «СБРОС» снова перейдите в исходное состояние.

Откройте заслонки расходных бункеров.

Кнопкой «ПУСК» запустите цикл и произведите пробное дозирование.

По результатам откорректируйте программу. Возможно, для первых пусков появится необходимость увеличить время некоторых таймеров, чтобы успеть оценить соответствие заданных и текущих параметров. Произведите корректировку заданий для доз компонентов с учетом фактического недобора или перебора веса.

РАБОТА  И  ОСОБЕННОСТИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - «ДОЗА-3м» обеспечивает качественные параметры дозирования только в совокупности с грамотно спроектированными и надежными исполнительными механизмами, обеспечивающими быструю отсечку дозируемых материалов и минимальный уровень вибрации, передающейся на тензодатчики весового бункера.

-   9   -

  - Тензодатчики для работы с прибором необходимо подбирать так, чтобы их совокупная грузоподъемность превышала тару вместе с суммой веса компонентов не более чем в 1,5 (2 раза (в исключительных случаях 3 раза).

  - По мере накопления опыта откорректируйте весовые задания так, чтобы реально текущий вес точно соответствовал технологии.

Программу  AdAP (самообучающаяся подпрограмма) пробуйте включать только  после устойчивой работы всей системы в целом и отработки грамотных, уверенных действий оператора. Задания для доз компонентов в этом случае устанавливайте точно в соответствии с технологией.

  - В процессе эксплуатации системы в целом, в связи с износом механизмов, возможно потребуется периодическая коррекция заданий.

  - Для удобства работы оператора в приборе предусмотрена возможность выключения четвертого разряда индикатора.

Используйте эту возможность, если последний разряд «мельтешит».

  - Прибор оснащен энергонезависимой памятью, но во избежание потери калибровочных данных при возможных сбоях, такие параметры, как шкала, калибровочный груз, настройка усилителя грубо и точно, микропроцессорный коэффициент деления, после калибровки зафиксируйте в паспорте системы.

В случае сбоя памяти прибора или случайного изменения параметров их будет легко восстановить принудительно кнопками и тогда отпадает необходимость пере калибровки прибора.     Эти записи удобно иметь для разных шкал.

| шкала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м.к.п коэф. diV |  |  |  |  |  |  |
| калибровочн. груз |  |  |  |  |  |  |
| усилитель Грубо |  |  |  |  |  |  |
| усилитель Точно |  |  |  |  |  |  |

  - Возможность замкнуть цикл прибора на авто перезапуск позволяет использовать данный прибор в полностью автоматизированной системе управления.

  - Если вместо задания доз компонентов задавать вес для переключения на очередную скорость одного и того же компонента, то прибор можно использовать для дозирования одного компонента со скоростями «грубо», «точно» и «очень точно» или двух компонентов с переключением скоростей только у одного из них. Это делает прибор более универсальным.     Следите за суммарной дозой.

  - Если прибор используется для дозирования только одного компонента и на одной скорости, то задания для двух других компонентов установите нулями, и соответственно откорректируйте таймера. Если для таймера смесителя установить нули, то цикл  будет заканчиваться закрытием заслонки весового бункера.

6.10.«ДОЗА-3м» никак не ограничена весовыми параметрами компонентов, что дает возможность дозировать граммы, килограммы, тонны… все зависит от применяемых тензодатчиков.

-   10   -

6.11.Метрологический контроль устройства производится только в составе системы. Методика контроля должна обеспечивать проверку соответствия технологической дозы реальной дозе, которую выдаст система. Периодичность метрологического контроля устанавливается эксплуатирующей организацией по согласованию с органами метрологического надзора.

6.12.Неотъемлемой частью данной инструкции является приложение № 1 «Диаграмма             сигналов «ДОЗА-3м» и приложение № 2 «Типовая  схема управления приводами и распайка  разъёмов контроллера «ДОЗА-3м». В приложениях приведена разводка сигналов по контактам разъемов и хорошо отслеживается принцип работы прибора. Схему легко можно повторить и если не будет грубых ошибок, то система будет надежно работать. Коробку промежуточных реле (для перехода на сигналы 220в) с встроенным источником питания опционально можно заказать изготовителю прибора. Для работы с одним компонентом и на одной скорости схема соответственно значительно упрощается.

6.13.В случае необходимости использования весового бункера по таре значительно превышающего вес суммы компонентов, обязательно предварительно согласуйте это с изготовителем прибора.

ОСОБЕННОСТИ   МОНТАЖА   СИСТЕМЫ   ДЛЯ   РАБОТЫ

С   ПРИБОРОМ   «ДОЗА-3м»

7.1.Отказы прибора могут быть связаны, прежде всего, с интенсивными помехами в сети          или по цепям управления, поэтому при проектировании системы старайтесь избегать подключения питания прибора и прокладку кабелей управления вблизи источников помех. Сигнальный кабель тензодатчиков обязательно пропустите через металлорукав и проводите отдельно от других кабелей. Все силовые кабели входящие и выходящие к потребителям заключайте в металлорукава или заземленную металлическую трубу. Все управляемые индуктивные нагрузки (катушки пускателей, катушки реле переменного тока, электромагниты пневмоуправления  переменного тока) желательно  шунтировать RC цепочками.

Силовой шкаф системы должен быть надежно заземлен на контур заземления.

7.2. Весовой бункер устанавливайте вдали от источников вибрации. При передаче          вибраций на бункер, а соответственно на тензодатчики, снижается точность         дозирования, возможны сбои при малых дозах, прибор долго обнуляется. Опоры всех механизмов устанавливайте на хорошие фундаменты.

7.3. При проектировании системы необходимо обеспечить неизменное положение         бункера в процесс его наполнения, равномерную нагрузку тензодатчиков (если их         более одного). При использовании одного тензодатчика предусмотрите три гибких регулируемых растяжки бункера.

7.4. Заранее предусмотрите, как и какими грузами, потребитель будет калибровать          систему. Где эти грузы размещать на бункере. Предусмотрите пояс  по контуру обечайки бункера для съёмных крюков навески грузов.

7.5. Перед запуском системы проверьте качество механической развязки весового          бункера от питателей (шнеков) и смесителя.

Проверьте бункер на возможные затирания, перекосы.

Проверьте  механическую развязку  заслонки бункера.

7.6. Распайку тензодатчиков сверяйте с паспортами тензодатчиков (бывает разная цветная маркировка!). Иногда принадлежность проводов по их цвету промаркировано надписями на кабеле тензодатчика.   Неправильная распайка приводит к неработоспособности системы при первом включении- к сожалению это самая распространённая   ошибка монтажников.

-   11   -

ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№  Характер неисправности   Причина                                  Метод устранения

1	2	        3	    4

1.  Вес компонента после       1.На тензодатчик                     1.Устраните причину

отсечки значительно          передаются вибрации             вибраций тензодатчика

отличается от задания,       2.Задание значительно           2.Измените шкалу и

в процессе загрузки            меньше шкалы                        перекалибруйте прибор

весовые показания             3.Завышен весовой                 3.Замените тензодатчик

значительно                        номинал тензодатчика,

«болтаются»                       мала чувствительность

тензодатчика

4.Высокая скорость                 4.Замените питатель или

подачи компонента                 уменьшайте обороты

2.  При включении                  1.Не подключен                      1-3.Найти неисправность с

прибора на левом               тензодатчик                             помощью омметра или

индикаторе после               2.Обрыв тензодатчика            подстыковкой заведомо

попыток найти «0»             3.Неправильная распайка      исправного датчика.

возникает сигнал                разъемов согласующей          Проверьте коробку.

bAd 0  (плохой «0»)          коробки

4.Сброс питания  прибора      4.Не выключайте прибор во время

во время цикла или                цикла или в процессе калибровки.

калибровки                              Перед выключением нажмите

кнопку «СБРОС»

5.Очень большой                     5.Нажмите кнопку

исходный грубый                    «СБРОС» и повторите

коэффициент усиления           «ПУСК». Проверьте грубый

перед повторной                      коэффициент усиления.

калибровкой                             При необходимости уменьшите

его и произведите перекалибровку

3.  Не запускается цикл           Сильные вибрационные        1.Устраните причины вибропомех

при нажатии на кнопку      или сетевые помехи при         или сетевых помех

«ПУСК»,                           завышенном желании            2.Снизить  ACCU

На левом индикаторе         точности                                   (желаемую точность)

возникает  Crun, а на                                                         на 1, 2 ступени или

правом                                                                                    установите  AUTO

0 AC или  AUTO

4.   Цикл запускается, но         Из-за перегрузки током или        Обратитесь к изготовителю

выходные сигналы             напряжением вышли из              прибора

отсутствуют                          строя выходные оптореле

-   12   -

1___________2______________________3______________________4_________________

5.  Не запускается цикл при            Суммарный груз                  Через пароль войдите

нажатии на кнопку «ПУСК».  компонентов больше           в программу и установите

На правом индикаторе                выбранной шкалы               меньшие задания или

кратковременно возникает         при калибровке                    перекалибруйте прибор на

OVER (сверх), а на левом                                                       большую шкалу

PASS, т.е. приглашение

ввести пароль

6.  Прибор не калибруется:       При достаточно высоком         Установите параметр

- долго ищет «0» перед         уровне вибрационных или     ACCU на одну, две

предложением  LOAd     электрических помех                ступени ниже или AUTO

и в итоге не находит           установлен высокий

процент желаемой точности

- не может найти точный    а)не подключен или                  Проверьте тензодатчик

и грубый условные              неисправен тензодатчик        и калибровочный груз

коэффициенты                  б)очень мал калибровочный     Проверьте не весит ли

аналогового усиления          груз                                          тара больше установлен-

в)забыли загрузить                    ной шкалы. При необхо-

калибровочный груз               димости увеличьте шкалу

г)не сняли калибровочный       или пробуйте калибровать

груз после предыдущей         меньшим грузом.

прогрузки                                Принудительно

д)очень большой исходный     уменьшите грубый коэф-

грубый коэффициент            фициент усиления

усиления

7.  Неправильные показания         «Затирание» весового         Проверьте бункер и тензо-

текущего веса, нелинейность   бункера или                         датчики на «затирание»

показаний                                   тензодатчиков                      в процессе загрузки

8.  Значительно неправильные      Сбой программы           1.Попробуйте несколько раз

показания текущего веса,          из-за сильной                   выключить и включить прибор

Сброс (СБОЙ) программы.     помехи                           2.Войдите в режим программи-

На правом индикаторе может                                                рования и вручную восстановите

параметры программирования

возникать 0 Sr                                               по записи в паспорте системы.

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

защитные  RC Цепочки или

ДИОДЫ на индуктивных

нагрузках!!!

9.  Неустойчивые нуль и      Попадание влаги в                     Промыть спиртом и просушить

показания при нагрузке   разъемы датчика,                       разъемы бытовым феном, удалить

(сигнал «плывет»)           прибора или соед.коробку.        грязь.

-   13   -

ПАСПОРТНЫЕ  И  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАНЫЕ          ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА «ДОЗА-3м»

Максимальное количество отработки доз за один цикл,                                        ед.           3

Оптимальное время наполнения дозы одного компонента,                                  сек.          60

Минимальная  доза одного компонента, при приемлемой точности,

в % от установленной шкалы  при калибровке                                    10

Частота опроса по текущему весу не менее,                                                измер./сек.      2000

Погрешность дозирования в статическом режиме не более,                   % от шкалы         0,2

Приведенный коэффициент передачи тензодатчика (требуемый),         мB|B     min         0,3

max         3,0

Диапазон автоматической компенсации нуля системы в целом, % от полной шкалы    (100

Максимальное разрешение прибора,                                                                           е        4000

Шкалы прибора 1000 (9500,                                                                                     через       500

Наличие программы самооптимизации,                                                                                  Да

Цифровое осреднение,                                                                   дискретный выбор от 1 до 64

Встроенная система оценки виброшумов,                                                                                Да

Возможность калибровки грузом меньшим, чем выбранная шкала,                                     Да

Наличие пульсирующего сигнала для аэрации или финишной досыпки ,                           Да

Максимальный ток по контактам выходных оптореле при U=5 (50 вольт,           мА        200

Длина линии связи с датчиком не более,                                                                    м            40

Рабочая температура окружающей среды,                                                                  оС   -10+50

Напряжение питания,                                                                                                   гц            50

вольт 180(230

Конструктивное исполнение,                                     металлический корпус для врезки в щит.

Пароли для настройки:                     а) вход в режим программирования                           1111

б) доступ к метрологическим параметрам                 2222

-   14   -

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Срок гарантийного обслуживания установлен изготовителем на период

12 месяцев со дня поставки.

  - В пределах гарантийного срока производится безвозмездный ремонт изделия в случае его выхода из строя по вине изготовителя при условии соблюдения потребителем требований настоящего руководства, отсутствия признаков механических повреждений или попытки самостоятельного ремонта.

  - Рекламации на период гарантийного срока принимаются изготовителем контроллера по адресу:

ООО «Альфа-Т», Россия, 140002, Московская область, г. Люберцы,

пос. Калинина, 91.

Телефон (факс):  (495) 559-31-45

E-mail:    alfat @ bk.ru

www. tenzomer.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электронный блок тензометрического устройства (контроллер)

для весового дозирования «ДОЗА-3м», заводской номер _______________,

соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска___________________201__г.

Представитель ОТК _____________

-   15   -

СИГНАЛЫ   УПРАВЛЕНИЯ

Пуск             2

Авт. перезапуск         St  (00-99сек)

Вр. Стоп     1

(PAUS)

Сброс            3

Т-р Польз     4

+24в            13

№ контакта разъёма DB-15F

ВЫХОДНЫЕ   СИГНАЛЫ

1-й компон  1

ts 1   (00-99сек)

2-й компон  2

ts 2   (00-99сек)

3-й компон  3

ts 3  (00-99сек)

Разгрузка   4

t UL (00-99сек)

Таймер 1%  8

t                      (00-99мин)

Смеситель   5

(00-99мин)	  t US

Т-р Польз     7

Air	Air	(0,1-0,9сек)

Пульсар        6

Общий        15

№ контакта разъёма  DB-15M

Активный сигнал  соответствует замкнутым «сухим»  контактам оптореле.

1. Начало цикла по нажатию кнопки «ПУСК», конец по концу работы смесителя, а если       таймер смесителя не задан (00), то цикл закончится по концу разгрузки весового бункера.

2. Таймер пользователя работает в пределах до очередного нажатия на кнопку «ПУСК»,

«СБРОС» или «СТОП», а в режиме автоматического повтора цикла в пределах цикла.

Air     и  Air    нельзя устанавливать 00  иначе пуск будет невозможен!!!!

- 16 -

ТИПОВАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ И

РАСПАЙКА   РАЗЪЁМОВ  КОНТРОЛЛЕРА  «ДОЗА-3м»

Сеть 220в 	   220в

24 вольта 	     Л1

1                      	    Р1-Р8   РП-21 или аналог.

3                      	                 Кн1

к1               ручн.

Д1-Д8	          П1

П2

Оптореле 8 шт.	 1                   К пр. реле 1-го компонента          авт.          R1  100ом

Кп10А                                  2	  2-го

3	3-го

4	Управление  заслонкой весов. бункера

5	Запуск и работа  смесителя

6	Сигналы   пульсаций                                            С1

К вых. регистру                   7	Таймер  пользователя                               0,05 х 630в

8	Груза осталось  меньше  1%

13                                                                                      источник

15	                                                                        24 вольта

R  2.5 к.

Кп 11В  4шт.                   1             СТОП

2               	ПУСК                                               Кнопки

3                 СБРОС                                                внешнего

4     	Таймер  Пользователя	управления

13

Отдельный жгут длиной не более 0,5м.

14

Металлорукав

2                    Плюс  питания                           Кабель   КММ 4 – 0,35

3                     Минус  питания                        к тензодатчику  или

коробке не более 40м.

5                    Плюс  сигнала	Металлорукав для

6                 Минус  сигнала	двойного

7           Экран                                                    экранирования!!!!

Выходные сигналы все условные и их можно

использовать по усмотрению проектировщика.

Оптореле МОП структуры Кп10А пропускают  только  постоянный ток    не более

0,2А  напряжением     5 —50 вольт. Сигнализацию  и ручное       управление  по

каждому сигналу  организовать, как  прорисовано  для  компонента № 1.

В качестве промежуточных реле  можно использовать РП-21 с обмоткой на 24 вольта.

Для подавления помех (исключения сбоев программы)   обмотки пускателей, реле и    электромагниты клапанов шунтируйте  стандартной  RC цепочкой. По постоянному току катушки промежуточных реле шунтируйте защитными диодами!!!

Полярность подключения стабилизированного  источника  постоянного тока 24      вольта соблюдать обязательно.

-17-

## -18 -

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение									2

2.	Устройство  и  принцип  работы						2

3.	Указание мер безопасности							4

- Программирование прибора в составе установки

для приготовления смеси компонентов				            4

5.	Ввод системы с прибором «ДОЗА-3м» в эксплуатацию                        8

6.	Работа и особенности эксплуатации					8

- Особенности монтажа системы для работы

с прибором «ДОЗА-3м»					                      10

8.	Возможные неисправности и методы их устранения                            11

9.   	Паспортные и технические данные

электронного блока «ДОЗА-3м»	                                                          13

10.	Гарантийные обязательства					           14

11.	Свидетельство о приемке						           14

12.     Приложение № 1     Диаграмма сигналов  контроллера                        15

13.   	Приложение № 2    Типовая схема упр. и распайка   разъёмов	           16	       	           													   14.     Приложение № 3   Схема коробки промеж. реле (рекомендуемая)    17

# Text boxes

##### Изготовлен по заказу ОАО  ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД

Осталось 1%

Конец Цикла

# ДИАГРАММА  СИГНАЛОВ  « Д О З А – 3м »

# ДОЗА-3

Разъём  питания

М П

Разъём  вых. сигналов

Разъём внешнего  упр.

Разъём  тензодатчика

Р1