# ВТ6-80

## ВЫНОСНОЕ ТАБЛО ДЛЯ ТЕНЗОТЕРМИНАЛА АЛЬФА

( 6 ЗНАКОВ ВЫСОТОЙ 80 мм)

##### Описание  и  руководство  по эксплуатации

2012 г.

2

НАЗНАЧЕНИЕ и  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Выносное табло предназначено для дистанционного считывания показаний цифровых дисплеев тензотерминалов типа «АЛЬФА». Терминалы «АЛЬФА» должны быть специально доработаны  дополнительной внутренней платой и внешним разъёмом для подключения выносного табло.

1.2 Длина кабеля связи  с терминалом до 5 метров. Семисегментный светодиодный

индикатор выносного табло содержит 6 знаков высотой значимой части 80мм.,   что обеспечивает уверенное считывание показаний индикатора на расстоянии более 25 метров.

1.3. Корпус табло выполнен из нержавеющей стали. Степень герметичности позволяет использовать его  и на открытой местности

1.4.Козырёк защищает от посторонней засветки. Узлы крепления подвижные с возможностью регулировки угла наклона.

1.5. Табло работает совместно с блоком питания БП 16-500. Блок питания  работает

как источник напряжения 16 вольт при токе до 500мА.  Подбором выходного

напряжения обеспечивается  регулировка яркости сегментов табло.

1.6. Сигналы управления от тензотерминала и питающие провода от блока питания

объединены в одном экранированном сигнальном  6-проводном кабеле, который

через блок питания проходит транзитом. Такое решение позволило  обеспечить

вход в табло  одним разъемом, а соответственно и одним кабелем.

ВВОД В СТРОЙ

2.1. Соедините  блок питания БП16-500 с соответствующим разъёмом тензотерминала

типа «АЛЬФА», доработанным для связи с выносным табло. К терминалу

подключите тензодатчики.

2.2.  Соедините  разъём блока  питания БП16-500  прилагаемым кабелем

(длина до 5м.) с входным разъёмом выносного табло ВТ6-80.

2.3. Запитайте напряжением 220 вольт  терминал и блок питания и включите

тумблеры управления питанием. На тензотерминале высветится слово «ALFA» после чего  появится цифровой сигнал тензодатчика.  Тоже самое должно отразится  и на выносном табло.

2.4. Попробуйте с помощью тензодатчиков изменить цифровые показания.

Индикатор терминала и выносное табло должны показывать одинаковые

значения.

2.5. Внешним переменным резистором на блоке питания  установите приемлемую

яркость свечения  сегментов  выносного табло и зафиксируйте ось резистора

зажимной гайкой.

2.6. Выключите терминал и блок питания. Отсоедините все кабели. Смонтируйте тензотерминал и блок питания в шкаф. Установите выносное табло в рабочую позицию и протрассируйте длинный кабель  Соедините кабели по соответствию.

Включите тумблеры терминала и блока питания. Система готова к эксплуатации.

3

3.     ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выносное табло ВТ6-80 изготавливается исключительно только для тензотерминалов типа «АЛЬФА» производства  ООО «АЛЬФА-Т»   соответственно доработанных .

3.2.  Не эксплуатируйте табло на предельной яркости – это сокращает срок службы цифровых индикаторов.

3.2.  На табло всего 6 знакомест, а на дисплее терминала 8 знакомест, поэтому, не вся служебная информация отображается корректно. При настройке и калибровке системы пользуйтесь показаниями дисплея терминала.  Показания веса, знак и индикация уставок  точно соответствует  индикатору  терминала – что есть важно для удалённого оператора.

4.    ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Срок гарантийного обслуживания установлен изготовителем на период

12 месяцев со дня поставки.

В пределах гарантийного срока производится безвозмездный ремонт изделия в

случае его  выхода из строя по вине изготовителя, при условии соблюдения

требований настоящего руководства, отсутствия следов попытки ремонта  и

целостности пломбировки.

4.2.  Рекламации в период гарантийного срока принимаются по адресу:

ООО «Альфа-Т», Россия, 140002, Московская область, г. Люберцы,

п. Калинина, 91.

Телефон (факс): (495) 559-3145       E-mail: alfat@bk.ru

Сайт:   www.tenzomer.ru

5.    СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ

Выносное табло ВТ6-80

заводской номер______________

соответствует техническим условиям, указанным в разделе 1 настоящего

руководства и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска  _______________20___г.

Представитель ОТК__________

# БП16-500

## БЛОК ПИТАНИЯ ВЫННОСНОГО ТАБЛО ДЛЯ ТЕНЗОТЕРМИНАЛА АЛЬФА

(16 вольт -500мА)

##### Описание  и  руководство  по эксплуатации

2012 г.

2

- НАЗНАЧЕНИЕ и  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Блок питания БП16-500  предназначен для  организации питания  и управления

яркостью выносного табло  типа ВТ6-80.

1.2 Блок   питается от сети 220вольт. Имеет выключатель питания, разъём для кабеля

связи с выносным табло и  резистор регулировки яркости табло.

1.3. Через блок питания транзитом пропущен  кабель управления индикацией.

Внутри блока питания на  клемму №5 разъёма связи с выносным табло запаян

выход блока по питанию табло. Общий провод блока питания совмещен с

общим проводом сигнальным на клемме №6.     7-я клемма для экрана. По

остальным 1,2,3,4 клеммам  проходят сигналы от тензотерминала.  Транзитный

кабель заканчивается разъемом для подсоединения к терминалу.

1.4 Для питания табло  блок обеспечивает постоянное напряжение  16 вольт с

возможностью регулирования  в пределах 13-17 вольт резистором, ось

которого выведена наружу. Гарантированный ток до 500мА.

1.5  Наличие выходного напряжения  индицируется  светодиодом .

1.6  Внимание! Не следует длительное время  держать включённым блок питания,

если  выключен тензотерминал  «АЛЬФА».

2.    ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1 Срок гарантийного обслуживания установлен изготовителем на период

12 месяцев со дня поставки.

В пределах гарантийного срока производится безвозмездный ремонт изделия в

случае его  выхода из строя по вине изготовителя, при условии соблюдения

требований настоящего руководства, отсутствия следов попытки ремонта  и

целостности пломбировки.

2.2.  Рекламации в период гарантийного срока принимаются по адресу:

ООО «Альфа-Т», Россия, 140002, Московская область, г. Люберцы,

п. Калинина, 91.

Телефон (факс): (495) 559-3145       E-mail: alfat@bk.ru

Сайт:   www.tenzomer.ru

3

3.    СВИДЕТЕЛЬСТВО   О   ПРИЕМКЕ

Блок питания БП16-500 для выносного табло ВТ6-80

заводской номер______________

соответствует техническим условиям, указанным в разделе 1 настоящего

руководства и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска  _______________20___г.

Представитель ОТК__________